	Sensor medica鞋垫测试报告

测试目的
测试鞋垫是否符合预期要求进行后续项目进展

测试人员
付成珅，王荣，赵星，黄俐媛
测试内容
分别对鞋垫的 外形，材质，附件，基础功能，耐用性，准确性以及应用功能和场景测试





测试过程
①外形
1，尺寸范围：鞋垫目前包含35-48码，其他尺码需要开模
2，左右足支持：包含左右脚
3，产品瑕疵：暂未发现
4，是否支持剪裁：支持剪裁
②材质

1，鞋垫本身材质：柔性聚酰亚胺薄膜
2，传感器类型：电阻性传感器
3，传输线材质和其使用寿命：传输线是PVC材质排线

	③附件	
[bookmark: _GoBack]	   1，蓝牙是否易于链接：使用软件测试时采集数据情况下蓝牙断掉需要三秒左右时间重连（超出距离后又回到使用范围）。采集前与软件进行连接时会出现单只脚连不上的问题，需要重新进入进行连接，需要耗费时间。
2，存储功能：支持离线存储，存储量取决于存储卡的大小
3，易用性：支持断线重连，传输板体积约3*4*1cm
4，传输距离：实测传输距离略小于十米，有办公桌隔板的情况下约七米

④基础功能
1，传感器数量：214
2，最小激活量：200g（需要等待一些时间，原因鞋垫材质较硬，轻重量需要一定时间才能对传感器进行作用力）
3，最大负载：10KG
4，精度测量：将定点测试的数据结果转换成质量来对比，误差在百分之十以内
5，元器件连接稳定性：连接较为稳定



⑤耐用性
耐用性测试：在整个测试的过程中，PRS-99款鞋垫的耐用性较低，其中出现的问题包括：坏点，传感器不灵敏，传输的连接线易折导致无法发送数据
使用时长：在测试过程中，开启蓝牙连接后并持续传输数据时常可达6小时以上。
剪切力影响：因材质关系，所以剪切力的影响对该鞋垫影响不大

⑥准确性
测试内容：准确性实验分别使用不同重量砝码对单点进行测试以及通过真人脚踩对鞋垫整体进行承载测试
1， 砝码单点测试，分别使用1KG和1.5KG的砝码对鞋垫的点进行精准度测试，极了测试结果。
将砝码稳定放置在测试点以后开始采集数据
	重量
	数据条数
	左脚/右脚
	结果（N/cm2）
	较大/较小值
	极值条数

	1000g
	259
	左脚
	36
	37
	12

	1000g
	260
	右脚
	36
	34
	18

	1500g
	1446
	左脚
	52
	53
	5

	1500g
	1703
	右脚
	52
	53
	12



2，真人脚踩测试：将鞋垫放置水平地面，真人静止站立在鞋垫上，读取最终输出值进行计算和对比。
 因该鞋垫不支持静态采集方式（必须动态走动起来才可以进行数据回放和分析），故取消本组测试
测试结论：sensor medica214个点的鞋垫的定点测试准确性较高，误差小。
















⑦对比测试
1， 测试方式：分别将鞋垫放置在水平地面和鞋内进行测试，对比鞋垫在硬质地面和有弹性的鞋内分区占比的差值
测试数据：

[image: ]
测试结果：从数据表中的分区受力占比可以看出当穿鞋时，足弓内侧会比地面的手里大而脚跟内侧的受力会随之减小。足弓内侧的平均差值为11%，脚跟内侧平均差值为9%，其他足部分区受力影响较小。
       2，测试方式：
⑧应用场景测试
测试目的：
1， [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]在鞋垫下方放置非测试鞋垫（软）进行测试
测试结果：

	
	大脚趾
	T2 T3 T4
	跖骨头
	跖骨头
	Region5
	Region6
	Region7

	硬质地面
	15.611%
	16.886%
	18.521%
	8.289%
	21.912%
	13.46%
	5.32%

	上方放置
	40.411%
	20.60%
	10.183%
	3.806%
	13.804%
	11.740%
	0.178%



2，在鞋垫上方放置非测试鞋垫（软）进行测试
测试结果：

	
	Region1
	Region2
	Region3
	Region4
	Region5
	Region6
	Region7

	硬质地面
	15.611%
	16.886%
	18.521%
	8.289%
	21.912%
	13.46%
	5.32%

	下方放置
	
	
	5.304%
	11.064%
	25.983%
	13.707
	1.013%






3，在鞋内正常情况下测试
测试结果：

	
	Region1
	Region2
	Region3
	Region4
	Region5
	Region6
	Region7

	硬质地面
	15.611%
	16.886%
	18.521%
	8.289%
	21.912%
	13.46%
	5.32%

	鞋内测试
	41.064%
	18.566%
	7.704%
	1.653%
	13.311%
	15.755%
	1.947%



测试结论：根据这三组测试，测试人员发现当在鞋垫下方垫物品或在鞋内测试时，鞋垫下的物体越柔软（厚度大于0.5cm）对测试结果影响越大。根据分区受力情况看，当鞋垫下垫物体或放置在鞋内进行测试时人力受力会偏向脚跟部分，而在鞋垫上方放置物体时，整体的分区受力要更接近于硬质地面的测试结果。故根据测试结果推算在鞋垫上垫物体所造成的误差要小于在鞋垫下垫物体所造成的误差
⑨使用过程中损坏程度

在整个测试流程中，鞋垫出现了不同程度的损坏。
1，最初的鞋垫中有一支鞋垫的传输线有部分折损，导致整体无法传输数据
2，在鞋内测试时，左脚鞋垫（鞋垫反面）大幅度形变，根据接收到的数据来看传感器变得不灵敏
3，在测试最后阶段（大概使用1-2个月）出现了数据接受变慢的问题。
         4，在测试期间，静置鞋垫开启接受程序一段时间内，个别点回产生较大值（坏点），该问题出现频率较低
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